## Slide 1
医疗行业零部件采购
合规与质量控制培训
面向医疗器械制造/研发企业的采购、供应链与质量协同
零部件/原材料/外协件视角
主题：不是采购成品医疗器械，而是采购会进入或影响医疗器械成品的物料与服务

## Slide 2
本 PPT 的正确边界：采购对象是什么
定位
02
采购对象
原材料、零部件、电子元器件、包装材料、标签说明书、软件模块、外协加工/检测/灭菌/物流服务。
最终用途
这些物料或服务会进入、接触、保护、控制或验证最终医疗器械，影响其安全性、有效性和合规性。
采购责任
采购不仅负责价格和交付，还要把法规、质量、工程和供应风险转化为供应商和订单控制。
仍需先理解“什么是医疗器械”和“成品分类”，因为成品风险等级决定零部件采购控制强度。
不是本 PPT 重点 | 本 PPT 重点
医院/经销商采购监护仪、导管、试剂等成品医疗器械 | 医疗器械制造商采购电机、传感器、塑料粒子、管路、PCB、包装、灭菌、机加工等
关注经营资质、成品注册证、进货查验 | 关注供应商控制、规格图纸、质量协议、来料验证、变更控制、追溯与外协过程控制

## Slide 3
1）什么是医疗器械：为什么零部件也要被管
定义
03
医疗器械成品的法规定义
直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料和其他类似或者相关物品，包括所需计算机软件。通常主要通过物理等方式发挥作用。
零部件的监管含义
零部件本身未必单独作为医疗器械注册，但一旦成为医疗器械设计和生产的一部分，就通过成品的注册、生产质量体系和风险管理被控制。
采购关键理解：不是“零件不是医疗器械所以不用管”，而是“零件风险会传递到最终医疗器械”。
进入产品
材料、结构件、电子件、软件模块
接触患者/样本
管路、敷料、采样耗材、试剂接触材料
保护产品
无菌包装、运输包装、标签说明书
影响过程
灭菌、清洗、涂层、检测、校准、物流
依据：《医疗器械监督管理条例》第二条；制造端零部件通过产品技术要求、风险管理和生产质量体系进行控制。

## Slide 4
2）医疗器械分类：决定采购控制强度
分类
04
成品类别 | 风险程度 | 对零部件采购的典型影响 | 采购控制建议
第一类 | 低风险，常规管理 | 多为常规材料和结构件，但仍需规格一致、来料合格 | 基础供应商评价、来料检验、批次追溯
第二类 | 中度风险，需严格控制 | 关键零部件可能影响性能、寿命、软件/电气安全、生物相容性 | 供应商分级、质量协议、变更通知、抽检/型式验证
第三类 | 高风险，需特别控制 | 植入、介入、生命支持、无菌、IVD高风险产品的材料和过程可能直接影响患者安全 | 关键供应商现场审核、强化验证、批批追溯、变更前批准、备选供应风险管理
核心逻辑
成品风险越高，关键物料和关键服务的采购控制越深：供应商准入更严、验证更多、变更更敏感。
采购不能只看价格
低价替代、二供切换、规格微调、生产工艺变化，都可能触发设计验证、注册变更或质量风险评估。
依据：《医疗器械监督管理条例》第六条；ISO 13485 7.4 采购过程应与采购产品风险相适应。

## Slide 5
零部件/物料分类：采购要先分级
分类
05
物料/服务级别 | 典型对象 | 风险特征 | 采购控制深度
关键物料/关键服务 | 植入材料、无菌屏障包装、传感器、泵阀、软件模块、灭菌/特殊过程 | 直接影响安全、性能、无菌、测量准确性或法规符合性 | 现场审核或深度审核；质量协议；变更前通知/批准；来料验证；批次追溯；年度再评价
重要物料/服务 | 结构件、电子元件、标签说明书、普通包装、外协加工 | 间接影响产品功能、装配、标识、可靠性或可追溯 | 书面评价；明确规格图纸；抽检；供应商绩效监控；变更通知
一般物料/服务 | 辅料、非关键工装耗材、办公/通用用品 | 不直接影响成品质量或可通过后续过程完全控制 | 简化准入；合格供方清单；合同和交付管理
一次性/新供应物料 | 新材料、新工艺、新供应商、替代料 | 未知风险高，历史数据不足 | 首件/小试/验证批；跨部门评审；临时放行条件；风险关闭后转常规管理
建议：企业内部建立“物料风险分级矩阵”，把质量要求固化到 ERP/SRM/采购订单字段。

## Slide 6
3）采购为什么要懂医疗器械体系和法规
采购价值
06
防止买错规格
医疗器械采购信息必须明确规格型号、图样、验收准则、标准版本和修订状态。
防止供应商失控
供应商能力、体系、设备、工艺、人员和外包链条都会影响最终产品质量。
防止擅自变更
材料、工艺、产地、模具、检测方法、软件版本改变，可能影响设计验证和注册状态。
防止来料风险流入生产
采购需与 IQC、质量、工程约定来料验证和异常处置，不合格不得放行。
保障追溯和召回
批号、炉号、序列号、COA、检验报告和供应商批次是上市后追溯基础。
支持成本真实优化
医疗行业降本应建立在等效验证、变更评估和法规可接受基础上。
一句话：采购是把外部供应链纳入医疗器械质量管理体系的入口。

## Slide 7
医疗器械制造体系中的采购位置
体系
07
采购控制
设计输入/风险管理
物料关键特性来自设计和风险控制
供应商质量
准入、审核、绩效、质量协议
生产过程
来料、外协、特殊过程、过程验证
注册/法规
产品技术要求、标准、变更边界
仓储物流
状态标识、效期、环境、先进先出
CAPA/上市后
投诉、退货、不良事件、召回反馈供应商
采购控制不是采购部单独完成，而是采购、质量、研发、法规、生产、仓储共同闭环。

## Slide 8
4）零部件采购全生命周期“风铃图”
全生命周期
08
法规要求 + ISO 13485/QMS + 风险管理 + 设计控制
设计需求
关键特性 材料清单
物料分级
关键/重要 一般
供应商准入
审核评价 合格名录
采购信息
图纸规格 质量协议
来料验证
COA/IQC 首件确认
量产监控
绩效趋势 异常CAPA
变更退出
变更评估 二供切换
读图方式：上方是统一约束，下方每个“风铃片”是零部件采购生命周期阶段；采购要确保每个阶段都有规则、证据和责任人。

## Slide 9
零部件采购生命周期控制表
全生命周期
09
阶段 | 采购动作 | 质量/法规输入 | 关键输出
研发选型 | 参与可采购性、二供、MOQ、停产风险评估 | 用户需求、风险分析、法规标准、设计输入 | 候选供应商、候选物料、风险清单
样品/验证 | 采购样品、锁定批次、收集 COA/材质/测试报告 | 图纸、规格、验证方案 | 样品记录、验证批、供应商初评
供应商准入 | 完成资质、能力、质量体系和现场/远程审核 | 供应商分级准则、审核表 | 合格供应商名单、质量档案
量产下单 | 按批准版图纸/规格/验收准则下单 | BOM、工程变更状态、质量协议 | 采购订单、合同、交付和质量条款
来料验收 | 协同 IQC 执行检验、验证、隔离和放行 | 检验规程、抽样方案、COA要求 | 来料记录、不合格报告、供应商反馈
持续监控 | 跟踪交付、质量、投诉、CAPA、变更通知 | 供应商绩效指标、年度审核计划 | 绩效评分、再评价、整改/退出
变更/停用 | 识别供应商/材料/工艺/产地/标准变化 | 变更控制程序、风险评估 | 变更批准、验证补充、库存隔离/切换

## Slide 10
5）与零部件采购有关的法规与体系
法规
10
文件/体系 | 与采购有关的要求 | 采购落地动作
《医疗器械监督管理条例》 | 成品分类、注册备案、生产经营使用监管、上市后责任 | 理解成品风险等级和注册边界，避免供应变化影响合规状态
《医疗器械生产监督管理办法》 | 生产企业应按法规和质量管理规范组织生产，保证产品持续符合要求 | 采购过程纳入生产质量体系，供应商/外协不能脱离受控状态
《医疗器械生产质量管理规范》 | 采购控制、供应商分类管理、合格供应商、质量协议、采购记录、来料验收、关键原材料变更评估 | 建立采购控制程序、供应商档案、关键物料清单、变更通知机制
ISO 13485:2016 7.4 | 采购过程、采购信息、采购产品验证；控制深度与风险相适应 | 供应商评价/再评价、采购信息审批、来料验证、书面变更协议
产品技术要求/注册资料/企业标准 | 成品性能、安全、材料、测试方法和验收要求 | 采购规格、图纸、检验规程必须与批准版本一致
相关专项标准 | 生物相容性、灭菌、包装、电气安全、软件、环境物质等 | 按产品适用标准确定材料证明、测试报告和供应商能力要求
注：法规适用性需结合企业产品类别、注册地和市场要求确认；本页用于采购培训框架。

## Slide 11
法规细则：生产质量管理规范中的采购要点
法规
11
采购控制程序
确保采购的原材料或服务符合规定要求，且不低于法律法规和强制性标准要求。
分类管理
根据对产品影响程度，对采购物料/服务及供应商分级管理。
供应商审核
明确选择、评价、再评价准则，建立合格供应商名单；必要时现场审核。
关键供应商质量协议
明确技术要求、验收标准、双方质量责任和变更通知要求。
采购信息与记录
明确类别、验收准则、规格型号、规程、图样；记录真实准确完整可追溯。
变更评估
要求关键原材料供应商提前告知生产条件、工艺、标准、检验方法等变更，并评估影响。
依据：《医疗器械生产质量管理规范》第五十九至第六十八条相关采购与原材料管理要求。

## Slide 12
供应商准入：不只是“能供货”
供应商
12
审核维度 | 采购要收集/确认 | 质量/工程要确认 | 常见证据
基本资质 | 营业执照、生产许可/认证、代理授权、合规声明 | 资质范围是否覆盖拟购物料/服务 | 资质文件、认证证书、授权书
技术能力 | 设备清单、产能、工艺能力、检测能力、工程支持 | 是否能稳定满足图纸/规格/关键特性 | 能力评估、样品验证、过程能力数据
质量体系 | ISO 13485/ISO 9001、文件控制、变更控制、CAPA、追溯 | 体系是否覆盖拟供产品和外包过程 | 审核报告、整改记录、质量手册
供应稳定 | 交期、MOQ、库存、二供、停产预警、财务稳定 | 供应中断对生产和上市产品的影响 | 供应风险评估、备选方案
合规和诚信 | 环保/禁限用物质、商业合规、数据真实性、保密 | 是否满足市场法规和客户要求 | RoHS/REACH声明、保密协议、廉洁承诺

## Slide 13
采购信息：订单必须说清楚什么
采购信息
13
技术规格
物料名称、料号、版本、图纸、规格书、BOM位置、关键尺寸/性能参数。
质量要求
验收准则、抽样方案、检验报告、COA/COC、关键特性、过程能力要求。
法规/标准
适用法规、强制性标准、材料安全、生物相容性、环境物质、无菌/洁净要求。
包装储运
包装方式、洁净/防潮/防静电/温控、标签、批号、有效期、运输条件。
变更通知
材料、工艺、产地、模具、设备、检验方法、供应链下级变化的通知与批准。
记录追溯
批号/炉号/序列号、供应商批次、检测记录、生产日期、有效期和保存要求。
采购信息在发给供应商前应经过适当评审，确保充分、准确、版本正确。

## Slide 14
质量协议：关键供应商必须讲清责任
质量协议
14
条款模块 | 建议约定内容 | 采购关注点
技术与验收 | 图纸/规格/标准版本、关键特性、检验项目、COA/COC、放行规则 | 避免“口头标准”和版本混乱
变更控制 | 任何影响符合性的材料、工艺、设备、产地、人员、软件、检测方法、二级供应商变化须提前通知/批准 | 把“先变更后通知”变成红线
不合格与CAPA | 不合格反馈、隔离、退换、原因分析、纠正预防措施、响应时限 | 异常要闭环并进入绩效评价
追溯与记录 | 批次、炉号、序列号、原始检验记录、保存期限、可追溯到下级供应链的范围 | 召回和调查时能找到源头
审核权与访问 | 现场审核、远程审核、客户/监管审核配合、文件查阅边界 | 关键供应商需保留审核权
保密与知识产权 | 图纸、模具、配方、软件、专有工艺、客户资料保护 | 防止技术资料泄露和未授权转供
连续供应 | 停产预警、产能保障、安全库存、灾备、二供导入配合 | 医疗产品上市后不能轻易断供

## Slide 15
来料验证：采购要懂 IQC 关注什么
来料
15
到货识别
料号/版本/数量/批号/包装/供应商
文件核对
COA、COC、检验报告、材质证明、灭菌/洁净证明
检验验证
尺寸、性能、外观、功能、环境物质、生物/微生物等
状态控制
待验、合格、不合格、让步、隔离
异常闭环
NCR、退换货、供应商8D/CAPA、风险评估
采购的角色
确保订单要求、供应商承诺和来料证据一致；异常时协调供方快速响应。
质量的角色
制定检验规程、抽样方案、放行准则，判定不合格和让步风险。
工程/研发角色
判断规格偏差、替代料、工艺变化是否影响设计和验证。
不要让“急着上线生产”覆盖来料验证；医疗行业最怕未经评估的偏差流入成品。

## Slide 16
变更控制：零部件采购最大的隐性风险
变更
16
变更类型 | 例子 | 为什么危险 | 采购应做什么
材料变更 | 树脂牌号、金属牌号、添加剂、胶黏剂、涂层变化 | 可能影响生物相容性、强度、老化、灭菌兼容性 | 要求提前通知；质量/研发评估；必要时重做验证
工艺变更 | 模具、设备、参数、清洗、热处理、焊接、涂布变化 | 可能改变尺寸、残留、表面状态和可靠性 | 纳入质量协议；保留过程变更记录
场地/产线变更 | 新工厂、新产线、外包给下级供应商 | 原能力评估可能失效 | 重新审核或补充评估；首批加强检验
检验方法变更 | 检测设备、方法、抽样、判定标准变化 | 可能导致历史数据不可比或漏检 | 评估方法等效性；更新验收准则
软件/固件变更 | 软件模块、算法库、驱动、配置文件版本变化 | 影响功能、网络安全、可用性和验证状态 | 版本锁定；变更前批准；回归验证
停产/替代 | EOL、二供替换、国产替代、降本替代 | 替代不等于等效，可能触发注册/设计变更 | 建立替代料导入流程和库存缓冲
采购要把供应商变更通知机制写进质量协议和订单条款，并将变更转交质量/研发/法规评审。

## Slide 17
特殊零部件/服务采购注意事项
专项
17
直接接触人体/样本材料
关注生物相容性、化学表征、可萃取/可浸出物、洁净度、残留物。
无菌屏障包装
关注包装材料、封口强度、运输验证、老化、灭菌兼容性、供应商变更。
灭菌/清洗/涂层等外协过程
属于特殊过程或关键服务，需能力确认、过程验证、批记录和偏差处理。
电子元器件/传感器
关注停产 EOL、版本、精度、可靠性、替代料、ESD、防潮和可追溯。
软件/算法/云服务组件
关注版本控制、网络安全、数据合规、验证证据、开源许可和变更通知。
标签说明书/UDI载体
关注注册批准内容、版本、语言、符号、UDI可读性，避免错标漏标。

## Slide 18
6）医疗行业零部件采购日常工作注意什么
日常
18
买前
确认物料等级、版本、图纸规格、供应商是否在合格名录。
询价
不能只比价格；必须同步质量要求、检验报告、变更通知、追溯要求。
下单
订单引用批准版图纸/规格/标准；特殊要求写入订单或质量协议。
到货
核对批号、版本、COA/COC、包装和状态；异常先隔离。
变更
任何替代、降本、产地/工艺/材料变化先走变更评估。
复盘
交付、质量、投诉、CAPA、价格、服务进入供应商绩效再评价。
日常原则：版本受控、标准清楚、供方合格、来料验证、变更先批、记录可追。

## Slide 19
降本、国产替代、二供导入：怎么做才安全
场景
19
场景 | 容易犯的错 | 正确做法
降本替代 | 只看单价，忽略材料、工艺、检验方法差异 | 发起变更评估；做等效性分析、样品验证、必要的设计/过程验证
国产替代 | 认为参数接近即可切换 | 核对标准、关键特性、可靠性、法规/注册影响、供应商体系能力
二供导入 | 未经验证直接量产，或只做小样外观确认 | 按物料等级设定验证深度；首批加强检验；更新合格供方和BOM
停产/EOL | 供应商通知后被动抢货 | 建立EOL预警；评估生命周期库存、替代料、客户/法规影响
紧急采购 | 因交付压力绕过准入和来料验证 | 设置紧急采购审批和临时控制，事后必须补齐评估和记录
委外加工 | 只按加工单管理，未纳入供应商体系 | 外协方按供应商管理；明确工艺、设备、人员、检验、记录和变更责任

## Slide 20
常见红线与审计证据
红线
20
红线/高风险行为 | 后果 | 审计要看的证据
使用未批准供应商或未批准物料 | 产品不符合注册/设计要求，批量质量风险 | 合格供方名单、物料批准记录、采购订单审批
采购规格/版本与图纸不一致 | 装配失败、性能偏差、追溯困难 | 订单、图纸版本、BOM、工程变更记录
供应商变更未通知或未评估 | 验证失效、注册变更风险、投诉/召回 | 质量协议、变更通知、风险评估、验证记录
来料证据缺失或放行不清 | 无法证明产品符合采购要求 | COA/COC、检验记录、放行记录、NCR
不合格物料让步使用无评估 | 缺陷流入成品，监管审核缺陷 | 偏差/让步审批、风险评估、客户/法规影响评估
关键批次追溯断裂 | 投诉、召回、调查无法定位 | 批号/炉号/序列号、供应商批记录、领用和生产批记录
供应商长期绩效差仍持续采购 | 质量和交付风险反复发生 | 供应商评分、CAPA、再评价、暂停/退出记录

## Slide 21
采购人员一页式自查清单
清单
21
序号 | 自查问题 | 证据/系统位置
1 | 该物料/服务属于关键、重要还是一般？分级依据是什么？ | 物料风险分级表、风险管理文件
2 | 供应商是否在合格供应商名单内，资质/审核是否有效？ | 供应商档案、审核报告
3 | 采购订单是否引用正确料号、图纸、规格、标准和版本？ | ERP/SRM订单、BOM、图纸库
4 | 是否签署必要的质量协议并包含变更通知条款？ | 质量协议、合同条款
5 | 是否明确 COA/COC、检验报告、批号、效期、包装储运要求？ | 采购信息、订单附件
6 | 首批/新供应商/替代料是否完成样品验证或工程确认？ | 验证报告、首件确认
7 | 来料异常是否隔离、评估并反馈供应商 CAPA？ | NCR、8D、CAPA记录
8 | 供应商绩效是否定期评价并影响后续采购策略？ | 供应商评分、再评价报告
建议将此清单固化为采购审批流：新物料、新供应商、关键物料、替代料必须强制检查。

## Slide 22
总结：医疗零部件采购的六句话
总结
22
先看成品风险
成品类别和使用场景决定物料控制强度。
再做物料分级
关键、重要、一般物料不能一套流程管到底。
供应商必须受控
准入、审核、质量协议、绩效和退出要闭环。
采购信息必须准确
规格、图纸、版本、验收准则、变更条款要写清。
来料必须可证明
COA/检验/批号/放行记录要完整可追溯。
变更必须先评估
降本、替代、产地、工艺、软件版本变化都不能先斩后奏。
采购的价值：把外部零部件供应链变成企业医疗器械质量体系中“可控、可证、可追”的一部分。

## Slide 23
参考依据与使用提示
附录
23
主要参考依据
《医疗器械监督管理条例》
《医疗器械生产监督管理办法》
《医疗器械生产质量管理规范》
《医疗器械生产企业供应商审核指南》
ISO 13485:2016 第7.4条采购
产品技术要求、注册资料、企业质量体系文件
生物相容性、灭菌、包装、电气安全、软件、UDI等适用专项标准
使用提示
本 PPT 适合医疗器械制造/研发企业采购、供应链、质量、工程协同培训。
具体控制深度应结合产品类别、物料风险、目标市场法规和企业 QMS 文件确定。
建议配套建立：物料分级表、供应商审核表、质量协议模板、采购信息模板、变更通知流程、供应商绩效表。
结束语：医疗行业采购不是“买得到”，而是“买得准、买得稳、买得可证明”。