## Slide 1
医疗体系内审员培训转训
法规最新要求 | 质量管理体系 | ISO 13485 | 采购与供应商控制
适用对象：采购、质量、仓储、生产、研发及供应商管理相关人员
基于深圳医疗协会医疗体系内审员培训内容整理
2026 内部培训版
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
01

## Slide 2
培训导入
本次培训目标
把外部内审员培训转化为内部可执行的采购与质量管理动作
听完后应能做到
- 说清医疗器械监管框架和近期变化
- 理解质量管理体系的过程方法和风险思维
- 掌握 ISO 13485 对采购控制的核心要求
- 能用内审视角识别采购和供应商管理缺口
建议互动方式
- 每个模块结合 1 个公司实际案例
- 现场抽查 1 份供应商档案或采购记录
- 结束前形成部门整改/优化清单
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
02

## Slide 3
角色认知
为什么采购工程师要懂内审
采购不是简单下单，而是医疗器械全生命周期质量控制的前置关口
采购对产品质量的影响
- 关键物料、外协过程和服务会直接影响安全有效
- 供应商变更、工艺漂移、证照过期会放大合规风险
- 采购记录是追溯、召回和监管检查的重要证据
内审能帮助采购发现什么
- 流程是否按文件执行
- 记录是否真实、完整、可追溯
- 供应商准入、监控和重评是否闭环
- 质量协议和变更通知是否有效
采购人员的底线思维
- 不从未批准供应商采购关键物料
- 不接受资质不清或证据缺失的产品
- 不绕过质量部门处理异常
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
03

## Slide 4
第一部分：医疗器械法规与监管变化
从合规框架看采购、供应商和追溯要求
04

## Slide 5
法规框架
医疗器械法规框架一览
培训中可按“法规—规章—规范—标准—公司文件”逐层理解
层级 | 示例 | 对采购/内审的关注点
法规 | 《医疗器械监督管理条例》 | 注册人/备案人主体责任、全生命周期监管、违法后果
部门规章 | 注册与备案、生产监督、经营监督等办法 | 许可备案、变更、生产经营活动边界
质量规范 | 生产质量管理规范、经营质量管理规范 | 体系运行、采购验收、仓储追溯、委托/外协控制
强制/推荐标准 | GB/YY 标准、ISO 13485 等 | 产品和过程要求、验证确认、记录和证据
公司文件 | 质量手册、程序、SOP、表单 | 内审直接依据，必须与法规和标准保持一致
内审提示：外部法规不是“挂在墙上的文件”，应被转化进程序、职责、记录和日常操作。
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
05

## Slide 6
法规变化
近期监管变化：需要内部培训关注的重点
以下为公开监管信息的培训化整理，具体执行以现行有效法规原文为准
经营质量管理规范
- 新版《医疗器械经营质量管理规范》自 2024-07-01 施行
- 强化采购、验收、仓储、销售、售后和追溯全过程管理
- 关注 UDI、电子证照、直调、多仓协同等新场景
生产质量管理规范
- 国家药监局 2025 年发布新版生产质量管理规范
- 自 2026-11-01 施行，过渡期内应完成文件和体系升级
- 强调质量保证、验证确认、委托生产和外协加工受控
共同监管趋势
- 全生命周期质量责任
- 风险管理和持续改进
- 数据真实、完整、可追溯
- 注册人/备案人对供应链不能“甩锅”
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
06

## Slide 7
法规基础
医疗器械分类与采购合规边界
采购前先确认“买的是什么、用于哪里、监管属性是什么”
按风险分类
- 第一类：常规管理可保证安全有效
- 第二类：需严格控制管理
- 第三类：植入、支持维持生命等较高风险，控制最严格
采购前应确认
- 产品注册证/备案凭证及适用范围
- 生产/经营资质、授权链条和有效期
- 规格型号、关键技术要求、标签说明书要求
- 是否涉及冷链、无菌、植入、UDI 或特殊储运
典型红线
- 证照过期或授权链不完整
- 实际采购型号与注册/备案信息不一致
- 供应商未按约定提前通知重大变更
- 未按规定保留追溯记录
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
07

## Slide 8
第二部分：质量管理体系与内审方法
把法规要求变成过程、证据和持续改进
08

## Slide 9
质量体系
质量管理体系的过程方法
医疗器械质量体系不是文件集合，而是一组相互作用的过程
1
输入
法规/客户/风险/资源
>
2
过程
采购/生产/检验/仓储
>
3
输出
合格产品/记录/服务
>
4
监测
指标/审核/投诉/不良事件
>
5
改进
CAPA/变更/管理评审
内审看什么
- 过程是否有明确负责人、输入、输出和控制方法
- 关键风险是否被识别并设置控制点
- 记录能否证明过程按要求执行
- 问题是否进入纠正预防和持续改进闭环
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
09

## Slide 10
内审方法
内审的定位与原则
内审是自我发现问题的机制，不是为了追责而追责
定位
- 验证体系是否符合：法规、标准、公司文件
- 验证体系是否有效：是否能稳定产出符合要求的结果
- 识别风险和改进机会，为管理评审提供输入
原则
- 基于证据：文件、记录、访谈、现场观察相互印证
- 基于风险：优先审关键物料、关键供应商、异常高发过程
- 独立客观：审核员不审核自己直接负责的工作
常用证据
- 程序文件、SOP、记录表单
- 采购订单、验收记录、供应商档案
- 质量协议、审计报告、CAPA/变更记录
- 现场状态、系统数据和人员访谈
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
10

## Slide 11
内审方法
内审流程：从计划到闭环
好的内审不是发现问题就结束，而是验证纠正措施有效
1
年度计划
范围/频次/资源
>
2
审核准备
法规/文件/检查表
>
3
现场审核
访谈/观察/抽样
>
4
报告问题
事实/依据/分级
>
5
整改验证
原因/CAPA/证据
>
6
输入评审
趋势/资源/改进
- 问题描述建议使用：事实 + 依据 + 风险影响 + 证据编号。
- 纠正措施不等于“重新培训”本身，应包含原因分析、措施、责任人、期限和有效性验证。
- 采购相关问题要关注是否影响已采购批次、库存、在制品和已交付产品。
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
11

## Slide 12
第三部分：ISO 13485 与采购控制
用标准条款拆解供应商准入、采购信息和来料验证
12

## Slide 13
ISO 13485
ISO 13485:2016 的结构与采购相关条款
采购既受 7.4 直接约束，也与外包、记录、追溯、变更等条款联动
条款 | 主题 | 采购相关理解
4.1.5 | 外包过程控制 | 外协、委托检验、第三方服务不能脱离体系控制
4.2.4/4.2.5 | 文件与记录 | 供应商清单、资质、协议、订单、验收记录须受控
7.4.1 | 采购过程 | 评价、选择、监控、重评供应商，且与风险相匹配
7.4.2 | 采购信息 | 明确规格、验收准则、人员/设备/过程/QMS 要求及变更通知
7.4.3 | 采购产品验证 | 到货验收、供应商现场验证或其他验证方式要有证据
8.2/8.5 | 监测改进/CAPA | 供应商绩效、投诉、不合格、偏差和 CAPA 闭环
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
13

## Slide 14
ISO 13485
ISO 13485 7.4：采购控制三件事
标准要求不只是“买合格品”，而是让采购全过程可控
7.4.1 采购过程
- 建立书面程序，确保采购产品符合规定要求
- 建立供应商评价、选择、监控、重评准则
- 准则考虑供应商能力、绩效、采购产品影响和医疗器械风险
7.4.2 采购信息
- 采购要求应清晰、完整、经适当批准
- 必要时包括产品规格、验收准则、过程/设备、人员资格、QMS 要求
- 供应商应在影响符合性的变更实施前通知组织
7.4.3 采购产品验证
- 规定并实施验证活动，确认采购产品满足要求
- 验证强度与风险、供应商评价结果匹配
- 如在供应商现场验证，应在采购信息中明确安排和放行方法
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
14

## Slide 15
供应商管理
供应商与采购品风险分级
控制强度应与风险匹配，避免所有供应商“一刀切”
等级 | 对象示例 | 建议控制方式
A 关键 | 直接影响安全有效的关键原材料/组件、灭菌、外协关键过程 | 现场审核或等效评价；质量协议；首件/验证；绩效月度或季度监控
B 重要 | 影响质量但可通过常规检验控制的物料、关键包装、校准/检验服务 | 资质审核；样品确认；定期绩效评估；必要时二方审核
C 一般 | 低风险辅料、办公服务、非关键耗材 | 基础资质；采购验收；异常触发重评
- 风险分级输入：产品用途、与患者/使用者接触程度、是否无菌/植入、历史质量表现、替代难度、法规要求。
- 分级结果应驱动：准入材料、审核频次、来料检验水平、质量协议深度、绩效监控频率。
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
15

## Slide 16
供应商管理
供应商准入：资料与评价证据
合格供应商清单应由证据支撑，而不是历史习惯
资质与合法性
- 营业执照、生产/经营许可证或备案凭证
- 产品注册证/备案凭证、适用范围和规格型号
- 授权链条、进口产品代理/报关等必要证明
质量能力
- ISO 13485/ISO 9001 或同等 QMS 证据
- 过程能力、检验能力、关键设备和人员资质
- 样品确认、首件检验、试用/验证结果
- 历史绩效、投诉、召回、不良事件配合能力
审批与维护
- 准入评价结论和批准人应清晰
- 纳入合格供应商清单后方可采购
- 证照到期、重大变更、绩效异常触发重评
- 停用/限用供应商应及时同步采购系统
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
16

## Slide 17
采购执行
采购信息与质量协议：要把要求写清楚
如果要求没有被传递，后续验收和争议处理就缺少依据
文件/信息 | 至少应覆盖的内容
采购订单/合同 | 名称、规格型号、数量、版本、图纸/标准、批号/效期、交付和储运要求
技术/质量要求 | 关键质量属性、检验标准、COA/COC、标签说明书、UDI、包装和清洁/无菌要求
质量协议 | 质量责任、变更通知、偏差和不合格处理、追溯、召回、投诉/不良事件配合
外包/外协约定 | 工艺控制、验证状态、放行权限、记录留存、监管检查配合、再委托限制
变更通知 | 影响符合性的物料、工艺、场地、设备、关键人员、检验方法、供应链变化
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
17

## Slide 18
采购执行
到货验收、追溯与记录保存
验收不是收货签字，而是采购产品放行前的质量确认
到货验收看什么
- 供应商、产品、规格、数量、批号/序列号与订单一致
- 包装、标签、说明书、合格证明、效期和运输条件
- 冷链/温控、无菌包装、植入/高值耗材等特殊要求
追溯要做到什么
- 能从采购记录追到供应商、批次、验收、库存、使用/销售去向
- UDI 适用时纳入验收、出库复核和信息系统控制
- 异常批次能快速隔离、评估和召回/追回
记录原则
- 真实、准确、完整、及时、可追溯
- 电子记录应有权限、备份、审计追踪或等效控制
- 保存期限按法规、标准和公司文件中更严要求执行
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
18

## Slide 19
外部过程
委托、外协与服务采购控制
外部方完成的过程，仍然需要纳入组织的质量管理体系
常见外部过程
- 外协加工、灭菌、包装、检验检测、校准
- 第三方仓储/物流、冷链运输、售后服务
- 软件/信息系统服务、电子记录平台维护
控制重点
- 委托前进行能力和质量体系评价
- 明确质量协议、工艺/检验标准和记录要求
- 关键过程验证确认状态持续受控
- 再委托、变更、偏差、不合格须受控
内审追问
- 哪些过程外包了？风险分级是什么？
- 有没有批准的供应商和质量协议？
- 外包方记录如何获取、审核和保存？
- 发生异常时谁决策放行/停用？
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
19

## Slide 20
第四部分：采购内审实操
用检查表、典型问题和行动清单推动落地
20

## Slide 21
内审工具
采购内审检查表：建议抽样问题
可根据公司程序编号、产品类别和供应商等级继续细化
检查主题 | 审核问题 | 证据示例
供应商准入 | 关键供应商是否已评价批准？评价是否基于风险？ | 供应商档案、评价表、ASL
证照资质 | 供应商和产品证照是否有效、范围是否匹配？ | 许可证/备案、注册证/备案、授权
采购信息 | 订单/合同是否完整传递技术和质量要求？ | 订单、图纸、标准、质量协议
变更控制 | 供应商变更是否提前通知并经评估批准？ | 变更通知、评估记录、验证报告
来料验收 | 验收项目、抽样、判定和不合格处理是否符合程序？ | 验收记录、COA/COC、NCR
绩效重评 | 供应商绩效是否定期统计并触发措施？ | KPI、投诉/退货、CAPA、重评记录
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
21

## Slide 22
问题识别
典型不符合与风险提示
以下问题在内审、客户审核和监管检查中较常见
文件与清单类
- 合格供应商清单与系统可下单供应商不一致
- 供应商证照过期仍未暂停采购
- 质量协议版本旧，未覆盖变更通知和追溯要求
执行与记录类
- 采购订单未写明关键规格/版本/验收要求
- 验收记录缺批号、效期、标签/包装确认
- 紧急采购后未补齐质量评估和批准证据
闭环与改进类
- 供应商绩效异常未触发 CAPA 或重评
- 供应商变更未经内部风险评估即接收产品
- 同类来料不合格重复发生但根因分析不足
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
22

## Slide 23
行动计划
培训落地：采购部门行动清单
建议培训后 1 周内形成部门自查和整改计划
立即自查
- 抽查关键供应商档案完整性和证照有效期
- 核对 ASL、ERP/采购系统和实际采购记录一致性
- 抽查最近 3 批关键物料验收与追溯记录
短期优化
- 更新供应商风险分级规则和重评频次
- 补强质量协议模板：变更、追溯、召回、数据完整性
- 建立证照到期和绩效异常预警
持续机制
- 每月 review 供应商质量 KPI
- 重大异常纳入 CAPA 和管理评审输入
- 采购、质量、研发、仓储联合评审关键供应商变化
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
23

## Slide 24
互动
课堂讨论 / 小测
可用于培训结束前确认理解效果
- 问题 1：某关键供应商 ISO 13485 证书过期 2 个月，但历史供货稳定，是否可以继续采购？需要哪些评估和批准？
- 问题 2：供应商将关键原材料产地从 A 厂变更为 B 厂，但没有提前通知。采购、质量和研发应如何处理？
- 问题 3：内审抽样发现 3 份来料验收记录缺少批号，这属于记录问题还是追溯风险？如何写不符合？
- 问题 4：哪些供应商必须签质量协议？质量协议应至少覆盖哪些条款？
- 问题 5：公司如果使用第三方冷链运输，采购和质量各自应保留哪些证据？
建议做法：每题请 1 位同事回答，再由质量/采购负责人补充公司现行流程要求。
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
24

## Slide 25
参考
参考资料与使用提示
培训内容建议与公司现行质量手册、程序文件和表单一起使用
- 《医疗器械监督管理条例》及配套注册、生产、经营监管规章。
- 国家药监局公告 2023 年第 153 号：《医疗器械经营质量管理规范》，2024-07-01 施行。
- 国家药监局公告 2025 年第 107 号：《医疗器械生产质量管理规范》，2026-11-01 施行。
- ISO 13485:2016《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》，重点关注 4.1.5、4.2、7.4、8.5。
- 公司内部质量手册、采购控制程序、供应商管理程序、来料检验程序、CAPA/变更控制程序。
使用提示：本 PPT 为内部培训资料，不替代法规原文、认证机构要求或公司正式受控文件；用于具体项目时，请按最新法规原文和公司程序确认。
医疗体系内审员培训转训 | 供内部培训使用
25